| 附件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《市应急管理局关于〈“使用危险化学品实验室”安全管理 规范〉〈零散使用危险化学品场所安全管理 规范〉地方标准公开征求意见的通知》 公开征求意见反馈情况表 |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 所提意见 | 对应地方标准 | 采纳情况 |
| 1 | 郑红 | P16备注建议改为禁用，否则钠钾禁用水，后面接二氧化碳、四氯化碳易产生歧义。 | 《“使用危险化学品实验室”安全管理 规范》附录B | 采纳。已将表格的最后一列标题由“备注”改为“禁用”。 见附录B 表B.1。 |
| 2 | 郑红 | 6.1.5 b)属于爆炸品的危险化学品应单独隔离限量存放，建议改为：属于爆炸品的危险化学品应单独隔离限量存放在专用储存柜中（6.1.4易制爆危化品都要求储存在专用储存柜内）。 | 《“使用危险化学品实验室”安全管理 规范》6.1.5 | 采纳。已改为：属于爆炸品的危险化学品应单独隔离限量存放在专用储存柜中。 见6.1.5。 |
| 3 | 郑红 | 6.1.4剧毒品管理增加：剧毒化学品应单独存放在双锁的专用储存柜中,实行“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐”的“五双”制度管理。 | 《“使用危险化学品实验室”安全管理 规范》6.1.4 | 采纳。剧毒品管理增加：剧毒化学品应单独存放在双锁的专用储存柜中,实行“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐”的“五双”制度管理。 见6.1.4。 |
| 4 | 郑红 | 增加6.2.8使用惰性气体的实验室,宜设置氧气浓度报警仪并与风机联锁。 | 《“使用危险化学品实验室”安全管理 规范》6.2.8 | 采纳。使用惰性气体的实验室,宜设置氧气浓度报警仪并与风机联锁，已在标准4.5.3体现。 见4.5.3。 |
| 5 | 郑红 | 6.2.6增加：使用或产生可燃气体、可燃蒸气的实验室,应设置相应的可燃气体测报仪并与风机联锁,风机应为防爆型风机。使用或产生有毒有害气体的实验室,应安装相应的有毒有害气体测报仪并与风机联锁。 | 《“使用危险化学品实验室”安全管理 规范》6.2.6 | 采纳。修改建议的部分要求已在标准4.5.2体现，同时根据建议将此条修改为：实验室所在单位应针对使用或可能产生可燃气体、可燃蒸气、有毒气体的实验室，委托有安全评价资质的单位开展风险评估，根据风险评估结果决定是否设置可燃气体或有毒气体检测报警装置；设置的可燃气体和有毒气体检测报警装置应与风机联锁,与可燃气体检测报警装置联锁的风机应为防爆型风机； 见4.5.2。 |
| 6 | 郑红 | 8.8增加：应及时委托有相关危险废物处置利用资质的单位处置暂存的危险废物（因为不用时处理更危险）。 | 《“使用危险化学品实验室”安全管理 规范》8.8 | 采纳。已增加：应及时委托有相关危险废物处置利用资质的单位处置暂存的危险废物。 见8.8。 |